珠海市香洲区人民医院
普外科射频消融仪（微波）等设备一批采购需求

设备清单

	采购内容
	数量(单位)
	交货期

   
	预算价
	医学装备科推荐预算价

	射频消融仪（微波）
	1台
	合同签订生效之日起20个日历日内完成供货、安装、调试、供采购人正常使用
	1万元
	1万元

	手术无影灯
	1台
	合同签订生效之日起20个日历日内完成供货、安装、调试、供采购人正常使用
	2.36万元
	2万元

	高频手术系统（电刀）
	1台
	合同签订生效之日起20个日历日内完成供货、安装、调试、供采购人正常使用
	3.22万元
	3万元

	电动综合手术床 
	1台
	合同签订生效之日起20个日历日内完成供货、安装、调试、供采购人正常使用
	3.9万元
	3.8万元

	原预算
	10.48万元

	医学装备科推荐预算价
	9.8万元


设备参数要求

核心产品及参数要求：
射频消融仪（微波）

工作频率：≥2450MHz±10%

输出功率：0～100W，连续可调设置，亦可手动输入功率，功率能精确到1W

输入功率：600VA

治疗时间： 0-30分钟，步进±1min，连续可调设置。

★控制方式：按键、触屏、脚踏，等≥三种控制方式

计时方式：正计时、倒计时、累计时间等≥三种计时方式

设备外壳的微波辐射泄露＜5mW/cm²

测温温控保护功能：有旁温测温端口，杆温控制告警功能：确保消融针针杆温度在42℃以下，防止意外烫伤，保障手术安全可靠

测温范围：35℃～90℃，误差±1.5℃

超温保护：40℃～90℃，误差±1℃

具有自动保护装置：开机自检、过载、过温、误操作保护功能，循环水泵不工作的情况下，微波停止输出。

★发射源可多选≥3通道，可配备TPS手术穿刺路径模拟规划系统，智能工作站。

界面显示方式：≥7寸液晶触摸屏。

★核磁兼容功能：消融设备在无屏蔽环境下进行核磁引导消融手术，实现与核磁间隔1.5米之内进行边扫描边消融。

支持患者病历录入、查询、存储、打印等功能，患者的报告根据需要可以以PDF,WORD和EXCEL等格式导出，具有图像浏览功能，方便对CT,B超等影像的观察。

配置清单
	1
	微波治疗仪主机
	1台

	2
	脚踏开关
	1只

	3
	电源线
	≥1根

	4
	一次性测温针
	≥1根

	5
	保险丝
	≥2个


非核心产品及参数要求

手术无影灯

灯珠数量：≥48 颗。

中心照度（LUX)：100000-≥130000（多级可调）。

色温（K）：4300±500（可调节）。

显色指数 Ra：≥95%。

光斑直径：100—300mm。

光斑分布直径：80—150mm。

光柱深度：≥1200mm。

辐照度：≤400W/m2。

术者头部温升：≤1℃。

术野工作区域温升：≤2℃。

电源电压：220V±22V 50HZ±1HZ。

灯泡平均寿命：≥60000h。

灯泡功率：≥1W。

LED 冷光源：医生头部和伤口区域温升≤1℃，光

谱中没有紫外线和红外线，LED 灯珠寿命：≥60000 小时。

照度、色温：≥10 级可调。

控制器：双控制器，控制模式：≥4 种，至少具有深腔、浅表、腔镜、正常 4 种控制模式。具有数字记忆功能，能自动记忆预设的照明度，多个相同功率多组多路集中控制方法。

灯头：全封闭超薄（≤100mm)，使用硅胶密封条固定。灯盘材质：整体铝合金。

消毒手柄：拆卸式无菌手柄，具备无级调焦功能。

设备使用年限：≥8 年。

配置清单

	序号
	名   称
	数   量

	1
	底  座
	1

	2
	横  臂
	1

	3
	平衡臂
	1

	4
	灯头体
	1

	5
	灯头灯珠
	≥48

	6
	手  柄
	1个

	7
	内六角扳手
	S=3，S=4，S=5，S=6，S=8
	各1

	8
	小平口螺丝刀
	1

	9
	＋字螺丝刀
	1


高频手术系统（电刀）

工作频率：≥300kHZ

输出功率：≤100W

额定负载：单极400Ω、双极50Ω

▲控制方式：数码管非机械式弹簧按键控制

输出方式：间歇性输出。含单极手控输出、单极脚控输出及双极脚控输出等3种输出方式。具有开放和腔镜场景切换按键，开放和腔镜切换更方便。
工作模式:≥5种,其中电切模式≥3种，电凝模式≥2种，具备双极凝模式。

自动保护装置：开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。

断线自检：具有中性极板未连接或者连接电缆断线时，自动停止输出并声光提示功能。

NEMSY中性极板检测系统：单片极板连续性检测连接状态，双片极板进行全程接触质量动态监测，可防止患者高频灼伤。

功率自动补偿系统：手术过程中依据人体不同组织的阻抗变化，毫秒级双反馈自动控制，恒定功率输出，数据采集频次≥1万次/秒，确保切凝效果稳定。

输出功率调节模式最小可以1W为步进。

 PPS功率峰值补偿系统：根据探测组织阻抗，智能释放附加电脉冲能量，以支持初始切割顺畅。

设备上可以连接≥2个脚踏开关，可用脚踏或按键两种方式控制。

 浮地CF型设备安全性高，双闭环反馈自动控制，输出功率稳定可靠。

采用微机（CPU）双重闭环系统控制输出，可大幅度提高输出稳定性。
允许连续使用。单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置。
具备断电记忆功能，再次开机时可复现上次手术所用模式和功率设定值。

具备开机自检功能及故障识别功能,故障预警时，界面有图文提示。

▲具备功率密度反馈系统，实现低功率高效率切割性能。 
▲可进行单双极自动切换。
配置清单

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	高频手术器
	台
	1

	2
	防水单极脚踏
	只
	1

	3
	防水双极脚踏
	只
	1

	4
	电源线
	根
	1

	5
	负极板
	片
	3

	6
	负极板连接线
	根
	1

	7
	单极腹腔镜连接电缆
	根
	1

	8
	双极腹腔镜连接电缆
	根
	1

	9
	高频手术电极
	把
	1

	10
	双极镊子
	把
	1

	11
	保险丝
	个
	4

	12
	快速操作卡
	份
	1

	13
	台车
	台
	1


电动综合手术床

1、电动手术床前后倾，左右倾，上下升降及背板上下折均由电动推杆实现，按钮操作。

2、电动手术台内装蓄电池， 具有蓄电池功能，能连续工作50台以上手术要求。

3、腿板既可外展又可拆卸，背板可上折，前后倾，左右倾，上下升降均由电动推杆实现，按钮操纵。该手术床床面可透X光，可透视拍片。

4、台面升降区间          1000-750mm ±10 mm（电动操作）

5、前倾                ≥25°（电动操作）

6、后倾                ≥25°（电动操作）

7、侧倾                ≥20°（电动操作）

8、头板上折            ≥45°

9、头板下折            ≥90°

10、背板上折            ≥75°（电动操作）

11、腿板下折            ≥90°

12、腿板外展            ≥90°

13、腰板上升            ≥120mm





14、蓄电池              1套   

配置清单

	序号
	配置名称
	数量
	单位

	1
	手术台
	1
	台

	2
	电机
	1
	台

	3
	麻醉屏架
	1
	套

	4
	床垫 
	1
	付

	5
	支身架
	2
	付

	6
	单层搁臂架 
	2
	付

	7
	托腿架
	2
	付

	8
	单槽滑块Ⅰ
	4
	只

	9
	单槽滑块Ⅱ
	2
	只

	10
	锁止器（连腿板）
	2
	只

	11
	脚板手柄
	1
	只

	12
	腰板手柄
	1
	只


（二）如有其他耗材要求一并列明
无耗材
三、资金来源

自筹资金

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

经我院前期市场调研了解，建议本项目专门面向中小企业进行采购。

五、付款方式
1、按照珠海市香洲区人民医院合同管理办法付款期限及进度要求：完成服务后，分期支付，三个月内支付50%，半年后支付40%，一年后支付10% 。
2、按行政经费审批程序，中标人向采购人提交符合国家规定的完税发票，采购人按审批流程支付款项，支付时间以采购人向财务部门提交支付申请时间为准。

3、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）采购合同；（2）中标人开具的有效发票；（3）验收证明；（4）中标公告
六、送货要求
1. 乙方交货期限为合同签订生效后的30日内全部完成安装调试合格交付甲方使用。乙方逾期交货的，应按合同总额的千分之五/每日作为违约金向甲方支付。逾期超过 30 日的，甲方有权终止本合同，并要求乙方退回已收款项。 

七、验收要求

设备完成供货、安装、调试供采购人正常使用三个月后验收。
八、违约责任

1、中标人逾期交货的，中标人向采购人每日支付合同总额的千分之五每日作为违约金向采购人支付。逾期超过30个日历日的，采购人有权终止本合同，并要求中标人退回已收款项。

2、中标人所交货物品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由中标人负责调换并负责调换产生实际费用，拒绝调换的，采购人有权终止本合同，并要求中标人退还采购人已支付的全部款项。

3、所有因中标人原因终止本合同的，中标人须向采购人支付合同金额百分之二十的违约金。

4、采购人逾期付款的,每周应向中标人偿付应支付款项的千分之五作为违约金。

5、采购人违反合同的约定，应承担由此对中标人造成的损失。

6、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

7、违约责任以最终合同约定为准。

九、售后服务承诺
1.投标人为生产厂家的需提供售后服务承诺，为供应商的，须提供本公司及生产厂家双重售后服务承诺。

2.售后服务承诺：免费安装调试及现场培训；接到维修电话后2小时内响应，24小时到达现场及时处理故障。产品保修期不得少于三年。

