珠海市香洲区人民医院
动态心电监护仪采购需求

设备清单

	采购内容
	数量(单位)
	交货期
	预算价

	动态心电监护仪
	4台
	合同签订生效之日起15个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用
	2.45万元/台


二、设备参数要求

核心产品及参数要求

一、设备技术参数：
1、导联体系:10 电极；

2、导联:同步十二导联,I、II、III、、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6；

3、采样精度：≥16bit；

4、噪声电平：≦30μV；

5、共模抑制比：≧80dB；

6、灵敏度10mm/mV±5%；

7、采样率:≧500 点(最大支持 8000 点) ；

8、低频特性：时间常数3.2S±5%；

9、扫描速度：25mm/s±5%；

10、耐极化电压：±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不大于±10%；

11、最小检测信号:50 μV p-p；

12、输入阻抗≥2.5 MΩ；

13、幅频特性：5Hz~40Hz；

14、监护时间≥24 小时；

15、电源: 4.2V 可充电锂电池，≥8000mAh；

16、▲屏幕尺寸: ≥4.3 寸电容屏,分辨率 ≥480×800；

17、数据接口:USB2.0；

18、▲无线功能: 3G/4G(WCDMA)/WIFI；

19、传输方式: 24 小时实时连续传输；

20、存储容量≥24 小时×7 天，3.2G；

21、▲报警功能: 具备导联脱落、心律\心率异常、低电量报警等；符合YY0709-2009《医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》的相关要求。（提供产品技术要求证明。）
22、波形通道配置: 1-12 道可配置；

23、冻结当前屏幕显示的波形；

24、断点续传: 心电数据支持断点续传；

25、心率测量范围：成人：30~200bpm，新生儿/小儿：30~250bpm，精度：不超过输入心率的±10%或5bpm中较大者；

26、心率失常报警范围：上限范围：≥100bpm；下限范围：≤50bpm；上下限可调整；

27、报警启动时间：本机≤10s；

28、实时发送：达到24小时实时发送；

29、▲能同时适用于医疗机构对患者进行远程心电监测和holter使用（提供产品注册证证明）
30、支持手动及自动发送模式；

31、可一键求助，发送求助信息；

32、时间同步: 自动时间校准；

33、设备支持手动上传数据至电脑。

34、▲具备心电监护功能，符合心电监护仪YY 1079-2008的相关标准。（提供产品注册的产品技术要求证明）
动态心电分析软件技术参数：

数据处理：

1.1支持波形数据实时转换，提高动态心电报告出具速度；

1.2支持手动导入心电数据功能，在导入时进行数据实时压缩，压缩率不大于20%；

1.3▲支持上传中间数据(心电数据压缩包和报告分析数据)和分析完成的PDF报告，可实现多级判读；

1.4▲戴机时间结束后，无需归还设备就可分析动态心电数据，缩短出报告时间；

波形查阅：

2.1支持全程浏览所有心电波形，支持通过时间快速检索波形；

2.2支持导联选择功能，不同界面中的显示的导联可自定义调整；

2.3具备标尺功能，可快速测量所选区域波形的时间间期和幅度值；

2.4具备平行尺功能，可准确测定心拍间期和区分间期不一致的心拍；

2.5具备放大镜功能，方便仔细观察波形，快速识别心拍类型；

2.6 支持波形走速和增益的设置；

2.7支持即刻打印功能，可打印1分钟单导联波形或所选区域十二导波形；

2.8心电波形支持批量插入、编辑、删除以及片段心电图保存；

综合分析管理
3.1具备24小时心率趋势图显示功能，框选任意时间段内波形，其他当前页面图会联动显示；

3.2具备24小时栅状图显示功能，支持选择不同时间可快速查看当前心拍；

3.3支持散点图与Demix波形叠加组合功能；

3.4选中散点图或Demix波形可显示对应的心拍列表，并支持批量编辑心拍；

3.5支持心率趋势图、RR间期栅状图、Lorenz RR散点图和心电波形界面同屏显示；

模板编辑：

4.1支持子模板合并、编辑功能；

4.2支持子模板心拍数量和与心拍列表显示，方便快速编辑；

4.3具备Demix反混淆波形叠加分析功能，并提供4个Demix波形模块支持用进行细化编辑；

4.4支持12导联波形、心拍列表同屏、Demix反混淆波形同屏显示，方便用户编辑；

事件编辑：

5.1具有室性类异常、室上性类异常、长间歇、最快心率、最慢心率等多个事件自动统计与编辑功能；

5.2支持对不同事件参数类型按波形相似进行分组，以便用户快速批量操作；

5.3支持房颤、房扑手动编辑功能；

5.4支持心室晚电位编辑功能

直方图与散点图：

6.1提供二十多种间期的直方图；

6.2可通过直方图进行批量心拍修改；

6.3直方图、心拍列表与波形同屏显示；

6.4支持T-RR 散点图功能；

6.5支持Lorenz散点图；

心率变异性分析：

7.1具有时域分析功能：具有RR间期散点图、RR间期差值散点图NN间期直方图以及HRV时域指标统计功能；

7.2具有频域分析功能：提供5分钟至24小时心率变异性分析数据及图例；

趋势回放：

8.1具有通过趋势波形联动选择12导联心电图功能；

8.2心率趋势、ST段趋势、12导联波形同屏显示；

心率失常统计

9.1通过统计绘制24小时心率失常情况相关图例，包括心率趋势、室性早搏（每小时）、室上性早搏（每小时）、长间歇（每小时）、房扑、房颤（每小时）等；

9.2支持将分析结果中的心律异常事件按小时统计，方便查看全天不同时间的异常情况；

自动分析：

10.1支持多导联同步心拍分析功能；

10.2支持选择任意导联重新进行模板分类功能；

10.3支持房颤分析和起搏心电图分析；

10.4支持设置室上性早搏提前量、室性早搏提前量、不应期、增益、起始时间和结束时间等参数进行报告分析；

报告编辑：

11.1支持报告分屏显示、双屏浏览、同步编辑的功能；

11.2支持报告页的标签索引功能，方便快速浏览报告内容；

11.3支持一键生成统计结论和诊断结论，并具备字体可调，错别字提醒功能；

11.4留图功能：自动将最快/最慢心率添加心电片段留图、可手动调整留图片段的起点和终点、支持留图预览与编辑功能、留图心电片段按时间自动排序；

11.5支持手动编辑心律失常统计表；

11.6支持通过诊断模板快速添加诊断结论，诊断模板支持自定义编辑；

11.7报告显示可放大或缩小，方便用户查阅；

▲远程判读：能够实现异地佩戴、远程判读、本地打印报告的工作模式，有效解决基层医疗机构无Holter判读能力问题；

设置

13.1支持波形背景设置，支持波形样式设置；

13.2支持模板颜色设置，包括背景颜色、选中时颜色、未选时颜色等；

13.3支持对侧边栏、报告页码、使用Ctrl键复选心拍列表、报告结论错别字检测、报告心电片段平均心率等可选开启显示或关闭显示；

13.4支持模块设置，可配置各个分析模块是否显示；

13.5需与我院现有信息系统进行对接，对接费用包含在预算内。
动 态 心 电 监 护 仪 配 置 清 单
	硬件设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	动态心电监护仪
	/
	台
	1
	

	12导导联线
	标配
	条
	1
	

	电池
	标配
	块
	2
	

	充电器
	标配
	个
	1
	

	充电器座
	标配
	个
	1
	

	配包
	标配
	个
	1
	

	包装盒
	标配
	个
	1
	

	用户使用说明书
	标配
	本
	1
	

	服务（保修卡）
	标配
	张
	1
	

	合格证
	标配
	张
	1
	

	物联网卡
	
	张
	1
	


（二）如有其他耗材要求一并列明
无耗材
三、资金来源

自筹资金

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

经我院前期市场调研了解，建议本项目专门面向中小企业进行采购。

五、付款方式
1、按照珠海市香洲区人民医院合同管理办法付款期限及进度要求：完成服务后，分期支付，三个月内支付50%，半年后支付40%，一年后支付10% 。
2、按行政经费审批程序，中标人向采购人提交符合国家规定的完税发票，采购人按审批流程支付款项，支付时间以采购人向财务部门提交支付申请时间为准。

3、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）采购合同；（2）中标人开具的有效发票；（3）验收证明；（4）中标公告
六、送货要求
1. 乙方交货期限为合同签订生效后的30日内全部完成安装调试合格交付甲方使用。乙方逾期交货的，应按合同总额的千分之五/每日作为违约金向甲方支付。逾期超过 30 日的，甲方有权终止本合同，并要求乙方退回已收款项。 

七、验收要求

设备完成供货、安装、调试供采购人正常使用三个月后验收。
八、违约责任

1、中标人逾期交货的，中标人向采购人每日支付合同总额的千分之五每日作为违约金向采购人支付。逾期超过30个日历日的，采购人有权终止本合同，并要求中标人退回已收款项。

2、中标人所交货物品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由中标人负责调换并负责调换产生实际费用，拒绝调换的，采购人有权终止本合同，并要求中标人退还采购人已支付的全部款项。

3、所有因中标人原因终止本合同的，中标人须向采购人支付合同金额百分之二十的违约金。

4、采购人逾期付款的,每周应向中标人偿付应支付款项的千分之五作为违约金。

5、采购人违反合同的约定，应承担由此对中标人造成的损失。

6、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

7、违约责任以最终合同约定为准。

九、售后服务承诺
1.投标人为生产厂家的需提供售后服务承诺，为供应商的，须提供本公司及生产厂家双重售后服务承诺。

2.售后服务承诺：免费安装调试及现场培训；接到维修电话后2小时内响应，24小时到达现场及时处理故障。产品保修期不得少于三年。

     科室名称：健康管理科
